PROTOCOLE D'UTILISATION DU

MULTIWARN II   EX

TOUCHE DE FONCTIONNEMENT :

MISE EN ROUTE DE L'APPAREIL:

Appuyer sur le bouton 1 :

L'appareil  affiche plusieurs infos concernant la nature des capteurs, les alarmes, les domaines de mesure.

Après 30 secondes environ l'appareil est opérationnel.

ACCES PARAMETRES

- Touche 1 : le maintient de cette touche durant 3 secondes permet d'accéder à différents paramètres :

- Ajst Air Frais : permet de remettre les capteurs à 0. ATTENTION cette manip doit être effectuée uniquement en zone non polluée.

- Affichage info : doit être consulté lorsque l'appareil affiche un "i" en haut a gauche de l'écran

- Affichage défaut :doit être consulté lorsque l'appareil affiche un éclair en haut à gauche

- Configuration : permet de choisir les différents seuils d'alarmes, l'heure, la date …

- Maintenance : accessible uniquement par le service de maintenance

-    Service : accès réservé au SAV Draeger Industrie

Pour choisir un de ces paramètres vous devez descendre ou monter le curseur grâce aux touches 2 et 3, confirmer avec la touche 1.

- Touche 2 : Le maintient de cette touche permet de visualiser l'autonomie restante (en heures ) + nature des capteurs.

MESSAGE  POSSIBLE :

"i" : Consulter l'info que l'appareil veut vous donner et prévenir le service de maintenance.

"éclair " :Retourner l'appareil au service maintenance

AFFICHAGE ALARME :

- Pour la détection Explo (gaz étalon pentane) :

A1 : 10%  LIE ( acquittable avec bouton 1)

A2 : 20 %  LIE (non acquittable )

Pour A1, l'appareil donnera 1 bip visuel et sonore

Pour A2, l'appareil donnera 2 bip visuels et sonores

Alarme batterie:

Pré alarme batterie : 1 bip sonore et visuel acquittable avec la touche 1.

Alarme batterie : 2 bip  sonores et visuels acquittables avec la touche 1.

L'appareil s'arrête automatiquement après 2 minutes